VERIFICAÇÃO DOS ASPECTOS RELATIVOS À PROTEÇAO RADIOLOGICA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS X ODONTOLÓGICOS

Nome dos autores:

Érika Sanchez; Aline Guerra Dytz

Área do Conhecimento: 4.02.07.00-5 - radiologia odontológica

Palavras Chave: proteção radiológica, radiologia odontológica, controle de qualidade, radiografias periapicais.

Resumo

Conforme a Portaria 453 do Ministério da Saúde, para que as clínicas odontológicas possam realizar exames de radiografia nos pacientes, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, que visam a proteção radiológica. Neste trabalho, foram estudados os parâmetros exigidos legalmente e feito o controle de qualidade em um equipamento de radiolografia periapical, para fins de aprendizado quanto aos padrões de desempenho. Conforme a legislação vigente, o levantamento radiométrico, que avalia os níveis de radiação ambientais, devem ser realizados a cada 4 anos, desde que não haja nenhuma alteração dos parâmetros operacionais ou mudança de posicionamento do equipamento de raios X. Os testes de controle de qualidade devem garantir que a tensão tenha exatidão dentro de 3 kV, para equipamentos de 50kV de tensão nominal; que a exposição em função do tempo tenha a precisão das medidas com erro associado de, no máximo, 10%; que o alinhamento do campo esteja dentro dos 10% da DFF (distância fonte-filme), para cada dimensão, e o alinhamento de feixe apresente uma variação máxima de 3°. O levantamento radiométrico indicou que não havia radiação fora da sala e que não existe fuga de radiação à 1 metro, nem radiação secundária à 2 metros de distância do equipamento. O controle de qualidade realizado para fins de aprendizagem indicou que o equipamento teste apresenta-se fora dos padrões de desempenho, indicando que os parâmetros de tensão precisam de ajuste de 1 kV e que as exposições para baixos tempos de exposição encontram-se em 20% de variação. Ressalta-se que o equipamento teste, é um equipamento de radiografia periapical, pertencente ao laboratório de física médica do IMEF/FURG, disponibilizado exclusivamente para aprendizagem e não é utilizado para realização de exames.