ADAPTAÇÃO DE UM MÉTODO PARA DERMINAÇÃO DE FERRO NA LAGOA DOS PATOS

Camila Fiaux Sukekava, Luis Felipe Hax Niencheski, Márcio Raimundo Milani

Oceanografia Química

Ferrozina, validação.

O ferro pode ser um elemento limitante para produção primária em ambientes aquáticos. Inúmeras metodologias analíticas foram desenvolvidas para determinar a concentração de ferro em diversas matrizes. O objetivo desse trabalho é adaptar um método para determinar a concentração de ferro usando ferrozina como complexante. A preparação da amostra prevê sua irradiação em presença de H2O2  e HCl, seguida pela redução do analito com ácido ascórbico. O ferro divalente complexado com ferrozina, em meio tamponado, confere coloração à solução cuja absorbância é proporcional à concentração de ferro. O método original ao ser aplicado para amostras de águas da Lagoa dos Patos (RS) não gerou resultados confiáveis, então foram avaliadas as seguintes variáveis: concentração de ácido ascórbico; e a capacidade tampão, frente uma solução padrão de ferro. A absorbância de solução padrão gerada pelo método original e pelas condições avaliadas era medida em intervalos definidos de tempo. Os resultados permitiram definir um novo protocolo, que difere do original por usar concentração de ácido ascórbico dez vezes maior e de solução tampão duas vezes maior, em vinte duas amostras analisadas no estuário foram obtidas concentrações que variaram entre 80 a 260 µg.L-1. As recuperações para o novo protocolo foram maiores do que 97%, a precisão foi de 7%, expressa como coeficiente de variação, o limite de quantificação é de 6,7  µg.L-1 . Concluindo, tais modificações são indispensáveis para determinar as concentrações de ferro nas amostras coletadas na Lagoa dos Patos, contudo a implementação desse protocolo precisa ser precedida de validação mais ampla.